## Modello completo del sistema di imaging ecografico

### Contributo geometrico.

Finora abbiamo modellato la risposta del trasduttore in funzione dei parametri geometrici per calcolare la distribuzione della pressione nel piano del trasduttore. In particolare nel punto focale la risposta è data da:

, con , e c2 una costante,

ed è la risposta del trasduttore ad un ingresso sinusoidale a pulsazione .

Il trasduttore ultrasonico ha duplice comportamento: se eccitato in regime elettrico risponde con una pressione alla frequenza del segnale di eccitazione, mentre se stimolato con una pressione sinusoidale risponde con un segnale elettrico sinusoidale alla stessa frequenza dell’onda pressoria. Pertanto, se si immagina di mettere una sorgente puntiforme di vibrazione nel punto focale, possiamo assumere che la risposta del trasduttore in ricezione abbia la stessa forma descritta dalla precedente relazione valida per il trasduttore focalizzato in emissione.

Quindi la risposta globale (elettro-acustica e acusto-elettrica) è il prodotto del termine  per se stesso. Nel seguito la duplice risposta del trasduttore verrà indicata con il termine :

dove c è un fattore di proporzionalità. Si osservi che la distanza z0 non è una variabile, in quanto la relazione precedente è valida per ogni valore di z0 fissato, quindi non appare come variabile nella funzione . Al variare della pulsazione  la risposta geometrica mostra un comportamento selettivo dovuto ai valori dei parametri geometrici. Si può quindi dire che la geometria del trasduttore influenza il comportamento elettrico del trasduttore.

In presenza della focalizzazione elettronica la coordinata z0 può essere sostituita con la coordinata zf, dove il pedice f indica il generico punto focale.

Al fine di rendere realistico il funzionamento del trasduttore, dobbiamo prendere in considerazione anche il contributo lungo l’asse y. Nella direzione y il trasduttore contribuisce alla formazione del campo con un termine che dipende dalla dimensione del trasduttore lungo tale direzione, che indicheremo con b. Lungo la direzione y non è prevista la focalizzazione elettronica, almeno per i trasduttori planari, ma una focalizzazione geometrica (fissa) molto blanda. Il termine che tiene conto del contributo lungo l’asse y è indicato con . Si può dimostrare che tale termine è dato da:

Il termine  è costituito da un termine  che descrive il comportamento geometrico del trasduttore lungo l’asse y, in modo analogo al termine ricavato lungo l’asse x, e un termine cos() che regola il comportamento oscillante del campo nella zona di Fresnel (nella zona di Fraunhofer il termine  diventa meno influente in quanto al crescere di z0 il termine cos() tende al valore unitario).

### Risposta globale del trasduttore

Si può dimostrare che la risposta completa H(x,) di un trasduttore per imaging ecografico è data dal prodotto dei termini sopra descritti. In particolare:

dove  è la densità del mezzo. Essa tiene conto della risposta geometrica, con i termini B() ed I(), ed elettrica R(), mentre il termine a moltiplicare riporta il contributo dovuto alla propagazione (non approfondito in questa stesura).

L’operazione di trasformata inversa di Fourier della funzione  fornisce la risposta impulsiva del sistema h(x0,z):

Si ricorda che l’applicazione della trasformata di fourier in un intervallo di frequenze di interesse è equivalente a studiare la risposta del sistema alle frequenze comprese in tale intervallo. La trasformata inversa di fourier è quindi la risposta impulsive del trasduttore nell’intervallo di frequenze di interesse. La dipendenza da z anziché dal tempo t è dovuta alla relazione spazio-tempo: .

A questo punto per ottenere l’immagine di un bersaglio è sufficiente effettuare l’operazione di convoluzione tra la risposta impulsiva bidimensionale del bersaglio e la risposta impulsiva bidimensionale del sistema ecografico.

##### Esercitazioni n. 1.2: Simulazione di un sistema di imaging ecografico

Utilizzare il simulatore software fornito dal docente, ArrayUS_Standard.m, impostato con i seguenti parametri:

1) c=1500;rho=1;a=.00002;b=.001;d=.000021;n=150;fm=3e+06;fs=0.4e+06;

Sinistra in alto: B(x, ); in basso: b(x,z)	Destra in alto: H(x, ); in basso: h(x,z)

Le figure che seguono descrivono graficamente i risultati della simulazione del processo di formazione dell’immagine partendo da un bersaglio ideale costituito da tre funzioni delta di dirac per simulare altrettanti diffusori ideali (sinistra). Gli impulsi delta di dirac vengono filtrati dal sistema di misura con conseguente degradazione della forma, che equivale ad una perdita di risoluzione spaziale sia lungo l’asse del trasduttore che in direzione trasversale allo stesso.

I grafici che seguono mostrano una sezione longitudinale, lungo l’asse del trasduttore, a sinistra e una sezione trasversale (a destra) estratte dalle precedenti immagini ottenute dopo l’applicazione della convoluzione tra bersaglio e la risposta impulsiva del sistema di misura.

Lo studente provi a diminuire la banda (aumentare il termine fs) e riscontrare un peggioramento della risoluzione assiale. Aumentando la dimensione del trasduttore si dovrà riscontrare un miglioramento della risoluzione laterale.

Siti web di ecografia

https://www.esaote.com/it-IT/ultrasuoni/

https://www.philips.it/healthcare/solutions/ultrasound

http://www3.gehealthcare.com/en/products/categories/ultrasound#

https://medical.toshiba.com/products/ultrasound/

https://www.healthcare.siemens.com/ultrasound

## La microscopia acustica (SAM: Scanning Acoustic Microscopy)

Le immagini ottenute mediante il microscopio acustico seguono le leggi già utilizzate per l’ecografia medica. La differenza principale stà nell’impiego di frequenze molto più elevate, da 100 MHz a 500 MHz, sfruttando l’estrema vicinanza tra il trasduttore e il campione, che risolve il problema della forte attenuazione dovuta alle altissime frequenze utilizzate.

Il microscopio acustico utilizza lenti con fuoco fisso ed è usato in laboratorio per visualizzare le proprietà meccaniche dei tessuti su una scale di qualche micron. L’immagine globale è ottenuta per scannerizzazione ibrida: in una direzione si sposta la lente acustica; nell’altra l’oggetto.

In Fig. 27 è riportata un’immagine al microscopio ultracustico di un preparato istologico di miocardio. Il microscopio ha una frequenza di 400 MHz al quale corrisponde un valore di  = 3m.  Si ricorda che la risoluzione laterale è circa 2-3 volte  .

Nella figura sono visibili tre fibre miocardiche ciascuna di larghezza di 15-20m (estensione orizzontale) e di circa 40m di lunghezza (estensione verticale). Le regioni chiare corrispondono a discontinuità in impedenza acustica di forte entità dovute alla matrice extracellulare il cui contenuto prevalente è collagene e inoltre sono presenti i capillari, mentre le regioni scure corrispondono a componenti intracellulari (citoscheletro).

Scala: 1 cm = 5 m

Fig. 27

L’immagine ottenuta mediante microscopia acustica è utile per mappare le proprietà meccaniche di un tessuto ma non fornisce misure assolute.

## Misure sperimentali di parametri acustici

Gli ultrasuoni trovano impiego anche in misure da banco, cioè misure su campioni di tessuto espiantato, oppure su tessuti prodotti dall’ingegneria tissutale.

Per tali misure tipicamente si usano configurazioni standard come quelle mostrate nella figura che segue.

Sistema di misura con idrofono per la caratterizzazione della risposta del trasduttore

Apparato di misura

I parametri che si possono misurare sono:

- Velocità di propagazione dell’onda ultrasonica attraverso il campione

- Attenuazione dell’energia dovuta al campione rispetto a quella misurata senza campione

- Backscatter, ovvero le onde caratterizzate da deboli contributi in direzione della sorgente di ultrasuoni dovute al campione.